| IL-OB-720-31 | ZAPISNIK O ISPITIVANJU Epruvete koje se koriste za ispitivanje žice, šipki i profila prečnika ili debljina manjih od 4 mm | Broj zapisnika: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Datum zapisnika: |

| Laboratorija | Laboratorija za mehanička ispitivanja materijala i čeličnih konstrukcija |
| --- | --- |
| Standard | BAS EN ISO 6892-1:2017- prilog C |

| Broj radnog naloga: | Datum početka ispitivanja | Datum završetka ispitivanja | Izmjerene vrijednosti komfora sredine |  | Ispitivač |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | temperatura: | vlažnost: |  |

# ŠEMA POSTUPKA

Napomena: Za proizvode tanje od 0,5 mm neophodne su posebne mjere predostrožnosti.

Za ispitivanje zatezanjem potrebno je pripremiti:

- Uzorak - epruveta za ispitivanje,

- Mašinu – postaviti odgovarajuće stege, odabrati i baždariti odgovarajuće mjerno područje,

- Pribor za mjerenje (pomično mjerilo, mikrometar),

- Potrebne forme za metodu ispitivanja,

- Epruvete za ispitivanje - uzorak materijala obrađen na određenu mjeru i oblik prema standardu, upute u nastavku teksta

# UZORAK

  - Oblik epruvete

Epruveta je po pravilu ne obrađeni dio proizvoda kao na slici:

  - Mjere epruvete

U slučaju proizvoda prečnika jednakog ili većeg od 1 mm, početna mjerna dužina Lo iznosi 200mm±2mm ili 100mm±1mm ili   . Rastojanje između čeljusti mašine za ispitivanje mora da bude najmanje Lo + 50 mm, izuzev kada se radi o žici malog prečnika, kada rastojanje može da bude jednako Lo.

Napomena: Ako se ne određuje izduženje poslije prekida u procentima, rastojanje između čeljusti može da bude najmanje 50 mm.

# Priprema epruveta

Ako je proizvod u koturu, mora se pažljivo ispraviti.

# Određivanje početne površine poprečnog presjeka ( So)

Za proizvode kružnog poprečnog presjeka, početna površina poprečnog presjeka izračunava se iz aritmetičke sredine vrijednosti prečnika dobijenih mjerenjem u dva međusobno normalna pravca.

Početna površina poprečnog presjeka može da se izračuna iz vrijednosti mase proizvoda poznate dužine i zapreminske mase.

# Obilježavanje početne mjerne dužine epruvete (Lo)

Svaki kraj početne mjerne dužine epruvete mora biti označen pomoću finih oznaka ili iscrtanih linija, ali nikako zareza koji mogu dovesti do prijevremenog prekida.

Za proporcionalne epruvete, izračunata vrijednost početne mjerne dužine epruvete može biti zaokružena na najbliži umnožak od 5 mm, a da je pri tome obezbjeđeno da je razlika između izračunate i obilježene mjerne dužine manja od 10% od Lo. Početna mjerna dužina epruvete mora biti obilježena sa tačnošću ± 1%. Ukoliko je ispitna dužina ( Lc ) znatno veća od početne mjerne dužine epruvete, kao na primjer kod epruvete koje nisu mašinske obrađene, mora se iscrtati serija mjernih dužina koje se preklapaju: neke od ovih dužina mogu se protezati sve do krajeva za pričvršćivanje.

U nekim slučajevima može biti od pomoći da se na površini epruvete povuče linija paralelno uzdužnoj osi epruvete duž koje se iscrtaju oznake.

# TAČNOST MAŠINE ZA ISPITIVANJE ( kidalice )

Mašina za ispitivanje se mora provjeriti u saglasnosti sa BAS EN ISO 7500-1 (klasa tačnosti korištene mašine mora biti stepena 1 ili boljeg). Korišteni ekstenziometar za određivanje gornjeg i donjeg napona tečenja i konvencionalnog napona tečenja takođe mora biti klase 1 (BAS EN ISO 9513).

# USLOVI ISPITIVANJA

# Brzina mašine za ispitivanje

Brzina mašine mora da se prilagodi zahtjevima napisanim u tabeli 1, zavisno od prirode materijala.

# Gornji napon tečenja (ReH)

U elastičnom području i sve do gornjeg napona tečenja brzina kretanja čeljusti mašine za ispitivanje mora biti konstantna i u granicama koje odgovaraju brzinama prirasta napona prikazanim u tabeli 2.

Tabela br. 1 – Brzina deformacije ispitne dužine

| Karakteristika | Brzina deformacije ispitne dužine m/s |
| --- | --- |
| ReH - Gornji napon tečenja | const. 0,00025 ÷ 0,0025 |
| ReL - Donji napon tečenja | const. 0,00025 ÷ 0,0025 |
| Rp i Rt - Konvencionalni napon tečenja i napon pri utvrđenom ukupnom izduženju | < 0,0025/s |
| R m - Zatezna čvrstoća | 0,008/s |

Tabela br.2 – Brzina prirasta napona

| Modul elastičnosti materijala MPa | Brzina prirasta napona MPa/s |  |
| --- | --- | --- |
|  | minimalno | maksimalno |
| < 150 000 | 2 | 10 |
| ≥ 150 000 | 6 | 30 |

# Donji napon tečenja (ReL)

Ukoliko se određuje samo donji napon tečenja, brzina deformacije u toku tečenja ispitnog dijela epruvete mora biti između 0,00025/s i 0,0025/s. brzina deformacije ispitnog dijela epruvete mora biti konstantna. Ako se ova brzina ne može regulisati direktno, mora se utvrditi regulisanjem brzine deformacije upravo prije početka tečenja. Regulatori mašine za ispitivanje se ne smiju više podešavati dok se ne završi tečenje. Ni u jednom slučaju brzina prirasta napona u elastičnom području ne smije biti veća od brzina datih u tabeli 2.

# Gornji i donji napon tečenja (ReH i ReL)

Ukoliko se oba napona tečenja određuju u toku istog ispitivanja, važe uslovi za određivanje donjeg napona tečenja.

# Konvencionalni napon tečenja i napon pri utvrđenom ukupnom izduženju (Rp i Rt)

Brzina porasta napona mora biti u granicama datim u tabeli 2. U plastičnom području i sve do konvencionalnog napona tečenja i napona pri utvrđenom ukupnom izduženju brzina deformacije ne smije biti veća od 0,0025/s.

# Zatezna čvrstoća (Rm)

      - U plastičnom području

Brzina deformacije ispitne dužine epruvete ne smije biti veća od 0,008/s

      - U elastičnom području

Ukoliko ispitivanje ne uključuje određivanje napona tečenja ( ili konvencionalnog napona tečenja ), brzina mašine može dostići maksimalno dozvoljenu u plastičnom području.

  - Način pričvršćivanja epruvete

Epruveta mora biti pričvršćena na odgovarajući način pomoću klinova, držača sa navojem, polužnih držača, hidrauličnih stezaljki itd.

Pričvršćivanje mora da obezbjedi da sila djeluje na epruvetu aksijalno u što većoj mjeri. Ovo.je posebno važno kada se ispituju krti materijali ili kada se određuje konvencionalm napon pri neproporcionalnom izduženju mjerenom ekstenzometrom ili napon pri ukupnom izduženju mjerenom ekstenzometrom ili napon tečenja.

# REZULTATI ISPITIVANJA

Tabela br.3 - Izmjerene dimenzije epruvete

| PODACI O EPRUVETI br. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPTEREĆENJE (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA EPRUVETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenja | Prečnik (mm) |  | Širina (mm) |  | Debljina (mm) |  | So stvarna površina | Dužina (mm) |  | Lc ispitna dužina | Lt ukupna dužina | Maksimalna sila Fm |
|  | početni d0 | konačni dl | početna ao | konačna a1 | početna bo | konačna b1 |  | početna Lo | konačna L1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODACI O EPRUVETI br. 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPTEREĆENJE (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA EPRUVETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenja | Prečnik (mm) |  | Širina (mm) |  | Debljina (mm) |  | So stvarna površina | Dužina (mm) |  | Lc ispitna dužina | Lt ukupna dužina | Maksimalna sila Fm |
|  | početni d0 | konačni dl | početna ao | konačna a1 | početna bo | konačna b1 |  | početna Lo | konačna L1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODACI O EPRUVETI br. 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPTEREĆENJE (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA EPRUVETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenja | Prečnik (mm) |  | Širina (mm) |  | Debljina (mm) |  | So stvarna površina | Dužina (mm) |  | Lc ispitna dužina | Lt ukupna dužina | Maksimalna sila Fm |
|  | početni d0 | konačni dl | početna ao | konačna a1 | početna bo | konačna b1 |  | početna Lo | konačna L1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODACI O EPRUVETI br. 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPTEREĆENJE (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA EPRUVETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenja | Prečnik (mm) |  | Širina (mm) |  | Debljina (mm) |  | So stvarna površina | Dužina (mm) |  | Lc ispitna dužina | Lt ukupna dužina | Maksimalna sila Fm |
|  | početni d0 | konačni dl | početna ao | konačna a1 | početna bo | konačna b1 |  | početna Lo | konačna L1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| PODACI O EPRUVETI br. 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | OPTEREĆENJE (kN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZNAKA EPRUVETE: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mjerenja | Prečnik (mm) |  | Širina (mm) |  | Debljina (mm) |  | So stvarna površina | Dužina (mm) |  | Lc ispitna dužina | Lt ukupna dužina | Maksimalna sila Fm |
|  | početni d0 | konačni dl | početna ao | konačna a1 | početna bo | konačna b1 |  | početna Lo | konačna L1 |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Srednja vrijednost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Dijagram zatezanja

| Datum: | ISPITIVAČ: | TRL: | RL: |
| --- | --- | --- | --- |
| početka ispitivanja: ....... / ........ / ……. | ................................ | .................................... | .................................... |
| završetka ispitivanja: ....... / ........ / ……. | ................................ |  |  |